## Sheet1
调研明细清单
序号 | 设备名称 | 设备参数 | 申购数量 | 备注
1 | 彩色经颅多普勒 | 1.用于临床脑血管血流动力学检测。设备为单通道，支持多门深探测，具备四窗口同步显示功能。 2.探头规格： 2.1 探头频率：标配 2MHz（脉冲波 PW）及 4MHz（连续波 CW）探头。 2.2 探测深度：PW模式：10mm～160mm，连续可调；CW模式：5mm～30mm，连续可调 2.3 取样容积（PW）：2MHz探头≤10mm，4MHz探头≤5mm。 2.4 轴向分辨率：2MHz探头≤10mm，4MHz探头≤20mm。 2.5 速度测量误差：≤10%；深度显示精度：≤1mm。 3.检测与信号处理性能 3.1 最大检测速度：PW模式≥300cm/s。 3.2 多普勒频移范围：PW模式 2～12KHz，CW模式 2～32KHz。 3.3 增益范围：1～56dB，连续可调。 3.4 频谱扫描速度：4s～16s 多档可调。 3.5 频谱点（FFT）：支持256点及512点可选。 3.6 频谱线更新时间：≤8.0ms。 3.7 脉冲重复频率（PRF）：随探测深度自动调整。 4.全信息存储回放：系统需具备完整全信息回放功能，支持检测过程中动态频谱、多普勒血流声频及对应血流参数的同步永久存储与无失真回放，便于临床回顾诊断及科研教学。 5.软件及数据处理功能 5.1 支持频谱长时间动态存储并具备滚屏记忆功能，存储时长≥240秒。 5.2 系统自动检测并显示 Vp（收缩期峰值流速）、Vm（平均流速）、Vd（舒张期末流速）、PI（搏动指数）、RI（阻力指数）、S/D（收缩/舒张比值）等指标。 5.3 具备完善的病历存储、调出、删除及管理功能；支持多幅（≥9幅）图谱同屏对比及打印，支持报告编辑与输出。 | 3
2 | 动态血压计 | 一、硬件采集盒基本要求 1.外观与便携性：设备轻便，含电池整体重量＜160g；配备OLED彩色屏幕，实时显示时间、电池电量及测量结果。 2.袖带与连接：袖带采用扇形贴合设计；延长管连接处采用自锁结构，便于快速插拔与更换。 3.防护等级：整机防水等级不低于IP22。 4.供电方式：直流供电，支持2节标准AA（5号）电池。 5.事件记录：支持患者事件标记功能，可记录体位变化，便于临床结合事件标记进行数据对比分析。 6.数据存储：采用闪存（Flash）存储，数据存储容量≥450组完整测量数据。 二、核心测量性能与安全指标 1.测量原理：示波法。 2.测量量程：静态压力测量范围 0 mmHg～300 mmHg。 3.压力精度：测量误差控制在 ±3 mmHg（±0.4kPa）以内。 4.脉率测量范围：40 bpm～240 bpm。 5.安全防护：设备必须具备硬件过压保护机制，当袖带压力超过 297mmHg±3mmHg 时，必须自动开启快速放气泄压，确保受检者安全。 6.监测间隔设置：支持临床常用间隔设置，至少包含 15、20、30、60 分钟等档位，且支持最长间隔不超过 120 分钟。 7.安全系统机制：内置最大充气气压保护（≤300 mmHg）及单次测量最长时间保护（≤120 秒），防止袖带持续加压。 三、数据处理分析软件功能 1.智能化辅助诊断：内置诊断术语库，支持根据数据自动生成初步解释性总结，辅助医生编写报告。 2.数据检索与管理：支持病例多条件智能检索；可自定义配置病人信息及报告展示模板。 3.多维度统计分析：提供数据表、统计表、直方图、饼图及昼夜节律图等分析工具。 4.专项分析模块：支持平均压分析、测量值比较、脉压分析、动态动脉硬化指数（AASI）、晨峰血压及白大衣高血压识别分析。 5.相关性分析：支持收缩压与舒张压的相关性散点图分析，并可筛选总体、白天及夜间不同时段数据。 6.报告输出：支持编辑、预览及打印完整的血压趋势报告（含数据表、趋势图及统计分析图表）。 | 1
3 | 动态心电图机 | 一、采集盒硬件要求 1.显示屏：配备≥1.4英寸全彩LCD液晶屏，可实时显示波形、电池电量、记录时间及状态、病人信息、事件标记及起搏状态。 2.数据传输：同时支持SD卡及USB 2.0接口进行数据读取与传输。 3.数据保护：若记录器内存在未分析数据，设备应具备报警提示功能，防止数据丢失。 4.续航能力：采用1节AAA电池供电，可持续记录时间≥144小时。 5.电源管理：具备电池欠压检测提示功能；长时间空闲或记录结束30分钟后自动关机。 6.防护等级：采集盒防水等级不低于IPX7。 二、信号处理性能指标 1.频率响应 0.05～60 Hz 2.输入阻抗 ≥20 MΩ 3.输入回路电流 ≤0.1 μA 4.噪声电平 ≤50 μVp-p 5.极化电压耐受 ±300 mV 6.共模抑制比（CMRR） ≥100 dB 7.时间常数 ≥3.2 s 8.增益档位 5、10、20 mm/mV（三档可调） 9.记录通道 兼容3导联及12导联，支持自动识别与切换 10.采样率 ≥25600 Hz 11.A/D转换精度 ≥24位 三、分析软件功能要求 1.软件同时兼容3导联和12导联记录盒的数据分析，具备儿童专用分析算法模块，支持针对儿童患者的特异性分析。 2.提供工频滤波、基线漂移滤波、低通滤波等多种数字滤波功能；心电图编辑窗口具备自动播放功能，播放速度可调；提供测量、波形放大、导联反转、片段图保存等编辑工具。 3.支持自动识别各类心律失常，允许用户修改自动判别参数及自定义事件类型。 4.QRS形态分类：自动识别正常、房早、室早、插入性室早、起搏、伪差等心拍类型，支持≥20种模板分类选项。 5.具备模板合并与拆分功能，支持主模板/子模板同屏显示与单拍/多拍切换。 6.散点图分析：提供Lorenz散点图、差值散点图、24小时/小时/时序散点图，支持散点图反向定位心搏及任意时间段显示；叠加图分析：提供心搏叠加窗口，支持根据心搏形态差异进行反混淆分析与圈选修改；直方图分析：提供R-R间期、R-V间期、提前量、起搏间期等≥20种分布直方图工具；房颤/房扑分析：支持一键自动检测房颤/房扑，列表显示发生时间与持续时间，支持手动修正；ST段分析：支持全导联ST段抬高/压低自动统计与趋势图显示，支持ST事件手动修改与独立重分析。 7.起搏器分析：支持AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等≥16种起搏器类型分析；心率变异性（HRV）分析：提供散点图、时域/频域趋势图与表、三维图、心律减速力等多维度分析；QT分析：提供QT趋势表、QT直方图、QT离散度等工具；附加分析模块：提供心率震荡、呼吸睡眠、T波电交替、心电向量、心室晚电位、瀑布图等分析功能；页扫描功能：支持高速回放时同屏叠加显示≥5分钟波形，便于快速识别异常心电事件；报告自定义：支持自动结论与手动结论模板编辑，允许添加常用医学术语以快速生成报告。 | 1
4 | 洗胃机 | 一、设备用途 用于临床对患者进行洗胃治疗，清除胃内毒物或内容物。 二、主要技术性能指标 泵体结构：采用无油膜式泵，无需日常润滑维护。 安全保护机制：具备压力及液量双重安全保护功能；进出胃液路须相互独立，防止交叉污染，配备独立进出胃接口及一次性连接管。 洗胃压力：正常工作压力范围为 47 kPa ～ 55 kPa。 单次液量：出胃液量≤450 mL/次；进胃液量≤350 mL/次。 液量平衡控制：进出胃液量差值≤250 mL/次，具备进出胃液量平衡控制功能。 防堵功能：具备换向防堵结构，在遇胃内异物堵塞时能自动换向疏通。 压力显示：具备进出胃动态压力显示功能。 噪声：整机工作噪声≤60 dB（A）。 电源：AC 220V，50Hz；输入功率≤80 VA。 三、标准配置清单 1.主机 1台 2.一次性吸引管 3包 3.一次性使用胃管 3根 4.防尘堵 4个 5.电源线 1根 6.保险管 2个 7.其他设备正常运行所必需的附件及耗材 | 1
5 | 电脑中频治疗仪 | 一、设备用途 用于对患者进行中频电疗、干扰电疗及药物离子导入治疗。 二、主要技术性能指标 （一）基本规格 电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz；额定输入功率≤130VA。 显示方式：≥7英寸液晶显示屏。 （二）输出通道 中频加透热输出通道：≥2路；离子导入直流输出通道：≥2路；干扰电输出通道：≥1路。 （三）中频输出性能 中频载波：双向方波，脉宽50μs～250μs，允差±10%；载波频率范围2kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 调制波形：包含正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波；调制方式包含连续、断续、间歇、变频、疏密、交替。 调制频率范围：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz（取大值）。 调幅度：可选0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。 中频输出电流：在500Ω负载下，每路输出电流≤100mA，强度分0～99级可调。 中频输出峰值电压（开路）：≤500V。 （四）干扰电输出性能 工作频率：4kHz，允差±10%；调制频率：0.125Hz，允差±10%。 差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz（取大值）。 调幅度：可选0%、100%，允差±5%。 （五）离子导入输出性能 直流输出电流：在500Ω负载下，每路输出电流≤50mA，强度分0～99级可调。 （六）热疗及其他功能 电极板温度：38℃～55℃，≥6档可调，允差±3℃。 处方：内置固定处方≥60个。 输出电流稳定度：不同负载下输出电流变化率≤10%。 安全运行：输出设定至最大值时，将输出端开路运行10min，再短路运行5min，设备应能正常工作。 治疗时间：随处方设定（20min或30min），时间到有音响提示并自动停止输出，允差±1min。 三、标准配置清单 1.主机 1台 2.中频治疗电极（含导线） 配套 3.离子导入电极（含导线） 配套 4.干扰电治疗电极（含导线） 配套 5.电源线 1根 6.其他设备正常运行所必需的附件 | 5
6 | 智能疼痛治疗仪 | 一、设备用途 用于对患者软组织疼痛进行辅助治疗。 二、主要技术性能指标 电源与功率：AC 220V，50Hz；额定输入功率≤150VA。 显示与控制：微电脑控制，数码显示，治疗结束后有声响提示。 定时范围：0～99 min可调，级差1 min，定时误差≤±10%。 （一）辐射器输出性能 输出通道：球状辐射器≥1路。 辐射器口径：直径165mm，允差±5%；有效照射面积≥200cm²。 输出光波长范围：690 nm～940 nm，允差±5%。 输出功率档位：3～25档连续可调（级差1档）。 输出光功率不稳定度：≤±5%。 治疗模式：持续照射治疗。 （二）机械结构要求 支臂：多关节可调支臂，支持手动升降及多方向角度调节。 移动：配备≥4个独立万向轮，便于移动和定位。 外形尺寸（允差±20mm）：420×420×820 mm（长×宽×高）。 三、标准配置清单 1.主机（含辐射器） 1台 2.电源线 1根 3.其他设备正常运行所必需的附件 | 3