## Sheet1
调研明细清单
序号 | 设备名称 | 设备参数 | 申购数量 | 备注
1 | 红蓝光治疗仪（双头） | 1.红光光谱波长范围:615nm-640nm;蓝光光谱波长范围:440nm-480nm。 2.具有手动停止光辐射输出的功能。 3.在正常工作状态下，设备产生的噪声不得超出A计权噪声，且不得超过60dB(A)。 4.在正常工作状态下，光辐射器输出光应不会出现肉眼可察觉的非功能性的闪烁现象。 5.红光治疗强度1~10级可调，蓝光治疗强度1~10级可调。 6.将电源电压分别设定在额定值的110%和90%，设备应能正常工作。 7.具有超温保护功能，当有效辐照面的温度超过规定的温度保护限值60°C时，设备应能停止红光辐射输出、蓝光辐射输出且不可自动恢复。 8.机器通电开机后，能控制光源输出。 9.连续工作时间: >8h 10.机器通电开机后，能控制光源输出。 11.输入功率:<450VA 12.外壳材料:ABS塑料 13.移动模式:推车式 14.工作条件: a)电源电压:AC220V±22V; b)电源频率:50Hz±1Hz; c)环境温度:5°C~40°C; d)相对湿度:30%~80%; e)大气压力:700hPa~1060hPa。 | 1